## Slide 1: Diseño de un detector de aguas tritiadas basado en fibras centelleadoras leídas por SiPM
Trabajo Final de Máster
Autor:
Marcos Martínez Roig
Tutores:
José Díaz Medina
Nadia Yahlali Haddou
1

## Slide 2: Índice
Introducción.
Partes del detector:
  Fibras centelleadoras: Protocolo de manipulación.
  Calibración de los SiPM.
  Prototipo.
  Simulaciones del experimento.
Conclusiones.
Previsiones de futuro.

## Slide 3: Introducción
Energía nuclear.
  Estabilidad.
  Tritio. Captura neutrónica en el agua.
Necesidad de la detección del tritio (tiempo cuasi-real):
  Advierte de exceso de neutrones o de fuga.
  Aguas de refrigeración del secundario Consumo humano.
  Contaminación entre países.
  No conseguido medidas del orden del kBq/L/10 minutos
    Límite CE (0,1 kBq/L).
TRITIUM:
  6 centros: Portugal (Universidad de Aveiro), Francia (CNRS y Universidad de Burdeos) y España (Universidad de Extremadura, Junta de Extremadura y Universidad de Valencia (IFIC)).
  Financiado por Interreg Sudoe de la CEE (fondos FEDER). Resolución de 2016.

## Slide 4: Propiedades del tritio
Tritio
  Un protón
  Dos neutrones
Principales canales de formación:

## Slide 5: Propiedades del tritio
Tritio:
  Elemento radiactivo.
  T=12,32 años.
  Emisor

## Slide 6: Propiedades del tritio
Tritio:
End point 18,6 keV
Energía de radiación muy pequeña.
estado excitado.

## Slide 7: Detección del tritio
Métodos actuales son lentos y con alto umbral de detección.
Método de centelleo líquido:
  Mas indicado.
  Sensibilidad de 1 Bq/L.
  Necesidad de transportar la muestra.
  Requiere entre 1 y 2 días de medida.
  Residuo químico (Tolueno).

## Slide 8: Esquema de trabajo
Objetivo final de TRITIUM:
  In situ.
  Automatización (continuas calibraciones).
Limitaciones naturales:
  Actividades
    Limite CE Posibilidad de emitir alarmas.
    Limites actuales con centelleadores sólidos en tiempo cuasi-real se encuentran entre decenas de kBq/L y unidades de MBq/L.

## Slide 9: Apuesta tecnológica de TRITIUM
    Fibras centelleadoras: Mayor superficie activa y mayor abanico de posibilidades de configuración geométrica.
    SiPM: Mayor eficiencia de fotodetección () y menor voltaje de funcionamiento en comparación con los PMTs (alto voltaje ).

## Slide 10: Esquema de este trabajo
Desarrollo en paralelo de varias investigaciones en paralelo indispensables para la realización de los primeros prototipos del proyecto TRITIUM:
  Tratamiento de fibras centelleadoras para la construcción de haces.
  Estudio de estabilización de la ganancia de los SiPM.
  Construcción de un primer prototipo de alta actividad para el estudio de las señales del tritio en las fibras centelleadoras.
  Cadena electrónica para la toma de datos del prototipo.
  Analisis de los datos del prototipo.
  Simulaciones de la señal del tritio en fibras centelleadoras.
Marcos Martinez Roig
10

## Slide 11: Fibras centelleadoras
Detección electrones

## Slide 12: Fibras centelleadoras
Detección electrones
; ;
Fluorescencia

## Slide 13: Fibras centelleadoras
Elección:
  Fibras centelleadoras Saint-Gobain BCF-12 ().
  Factor de conversión: 8000 fotones/MeV (mip).
  Eficiencia: 3,4%.
  Pico de emisión: 430 nm
  Sin clad ().

## Slide 14: Fibras centelleadoras
Protocolo de preparación del haz de fibras centelleadoras:
  Diseño de guillotina.
  Pulido de la sección transversal de las fibras ().
  Formación haz.

## Slide 15: Calibración SiPM
Fotosensores: SiPM/PMTs
Cuentas oscuras

## Slide 16: Calibración SiPM
Necesidad de utilizar SiPM. Problemas:
  Dependencia en temperatura.
  Necesidad de G=cte.
  Método de estabilización de un SiPM.
Elección (este trabajo): Hamamatsu Photonics,
Elección final:

## Slide 17: Equipo y montaje experimental
Equipo:
  Cámara de control de temperatura (DYCOMETAL, CCM 81)
    Temperatura y humedad.
    Jaula de Faraday.
  Generadores de tensión:
    Keithley, 6517B
    ISO-TECH, IPS-4303
  Diodo LED (Roithner Laser Technik):
  Generador de pulsos
  SiPM:
  Tarjeta (G=170) T=25ºC

## Slide 18: Equipo y montaje experimental
Montaje experimental:
Sistema de temperatura
G. Pulsos
Keithley
ISO-TECH
LED
SiPM
Tarjeta
Osciloscopio

## Slide 19: Toma de datos
Señal OUT del sistema (T=25ºC, H=60%, ):
Señal de sincronización del sistema Trigger
Ganancia del SiPM:
Trigger
Señal
Fondo

## Slide 20: Análisis de datos
Señal de salida del sistema:
Ped.
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 21: Análisis de datos
Calculo de la ganancia:
  Método 1:
  Método 2:

## Slide 22: Resultados
Calculo de la ganancia:
  Método 2:
  Incluye errores No apreciables

## Slide 23: Análisis de datos (ROOT)
Calculo de la ganancia:
(V)

## Slide 24: Análisis de datos
Resultados de la ganancia:
  Método 1:
  Método 2:

## Slide 25: Calibración en temperatura y voltaje operacional
Condiciones de temperatura.

## Slide 26: Calibración en temperatura
(ºC)

## Slide 27: Calibración en Voltaje de operación
(V)

## Slide 28: Estabilización de la ganancia
Estudio con el voltaje operacional y la temperatura:
Ecuación de compensación:
Necesidad de situación de referencia.
Comprobación:
  Situación anterior.

## Slide 29: Estabilización de la ganancia
Compensamos una variación en la ganancia debido a una variación en la temperatura con una variación en el voltaje operacional ()
(ºC)

## Slide 30: Prototipo (Señales de tritio en fibras centelleadoras)

## Slide 31: Configuración del prototipo
Exigencias:
  Haz de decenas de fibras centelleadoras sumergido en agua tritiada.
  Leído por PMTs calibrados. (Reducir incertidumbre sobre el experimento debido al fotosensor)
  Seguro como fuente radioactiva líquida.
Elección:
  Piezas de fontanería de PVC selladas químicamente y con forma de U con .
  Estructura de metacrilato y acero fabricada en los talleres de mecánica del IFIC.
Hemos fabricado 2 prototipos idénticos (señal y fondo).

## Slide 32: Configuración del prototipo
Volumen interno: (Verificado).
Forma de U Seguro y cumple exigencias.
Terminación con 2 tapones:
  Circular:
    Un orificio de (fibras).
    Un orificio de 1 mm ( purgado)
  Cuadrado:
    Un orificio de (fibras).
    Un orificio de (purgado).
    Un orificio de (llenado).
Tuercas:
  Fijación
  Comunicación con PMTs

## Slide 33: Configuración del prototipo
PMTs (Hamamatsu Photonics)

## Slide 34: Prototipo

## Slide 35: Configuración del prototipo
PMTs (Hamamatsu Photonics):
  :
  :

## Slide 36: Preparación y llenado de la solución radiactiva.
  Disolución de de agua tritiada (proporcionada por PTB, Alemania) en en de agua hiperpura (LARUEX, Universidad de Extremadura) realizada en el LARAM. .
Transporte de 50 mL a la gammateca del IFIC y llenado del prototipo con una bureta siguiendo los protocoles de seguridad radiactiva desarrollados mediante ensayos con agua destilada.
Instalación del prototipo en el laboratorio y señalización como fuente radiactiva.

## Slide 37: Esquema de la cadena electrónica

## Slide 38: Esquema de la cadena electrónica
FAN IN/OUT
Dos caminos:
  Preamplificador; Amplificador
  2 Señales restantes Conincidencia
    Discriminador:
      t
    Módulo de coincidencias
      t

## Slide 39: Esquema de la cadena electrónica
Salida de la caja negra.
FAN IN/OUT
Dos caminos:
  Preamplificador; Amplificador
  2 Señales restantes Conincidencia
    Discriminador:
      t
    Módulo de coincidencias
MCA
PMT1
Disc.1
Disc.2
Coinc.

## Slide 40: Esquema de la cadena electrónica
Dos caminos:
  Preamplificador; Amplificador
  2 Señales restantes Conincidencia.
    Discriminador:
      t
    Módulo de coincidencias.
    Gate & Delay Generator.

## Slide 41: Esquema de la cadena electrónica
Dos caminos:
  Preamplificador; Amplificador
  2 Señales restantes Conincidencia.
    Discriminador:
      t
    Módulo de coincidencias.
    Gate & Delay Generator.
MCA
G&D.
Amp.

## Slide 42: Esquema de la cadena electrónica
PMT1
Disc.1
Disc.2
Coinc.
G&D.
Amp.

## Slide 43: Resultados
Sin coincidencia.
Camara oscura; Control de temperatura

## Slide 44: Toma de datos del prototipo
Camara oscura; Control de temperatura

## Slide 45: Resultados

## Slide 46: Resultados
Detección:
Estimación de la actividad:
  Volumen fuente:
    Volumen de la fibra:
    Volumen de la fuente + la fibra:
    Volumen fuente:
    35 fibras (aproximación)
Sección transversal

## Slide 47: Resultados
Preparación de la solución de agua tritiada:
  PTB (Physikalisch-Technische Bundasanstalt, Braunscheweig and Berlin), Alemania.
  de agua tritiada.
  Disolución en de agua hiperpura (LAREUX, Cáceres).
Por tanto:
  Eficiencias

## Slide 48: Resultados
Resultado:
  órdenes de magnitud menos.
Problema?
  El ángulo sólido

## Slide 49: Resultados
Resultado:
  órdenes de magnitud menos.
Problema?
  El ángulo sólido

## Slide 50: Resultados
Comprobación con :
Actividad:
Actividad que aspiramos detectar

## Slide 51: Resultados

## Slide 52: Resultados
Actividad experimental:
Actividad esperada:

## Slide 53: Resultados
Actividad experimental:
Ángulo sólido:
Distancias:
  Vertical:
  Horizontal: 2,5 cm
  Anchura orificio: 1 cm
Factor:
Actividad teórica:

## Slide 54: Simulaciones preliminares
Geant 4
Detector:
Simulación 10000 eventos

## Slide 55: Simulaciones (10000 eventos)
Histograma de energía de los electrones del tritio:
End point 18,6 keV;
(MeV)
Nº de cuentas

## Slide 56: Simulaciones (10000 eventos)
Histograma posición eje X evento en fibra:
Nº de cuentas
(cm)

## Slide 57: Simulaciones (10000 eventos)
Histograma posición eje Y evento en fibra:
Nº de cuentas
(cm)

## Slide 58: Simulaciones (10000 eventos)
Histograma posición eje Z evento en fibra:
Nº de cuentas
(cm)

## Slide 59: Simulaciones (10000 eventos)
Histograma eventos en cada fibra:
Nº de cuentas

## Slide 60: Simulaciones (10000 eventos)
Histograma energético de eventos en el agua:
Nº de cuentas
(MeV)

## Slide 61: Simulaciones (10000 eventos)
Histograma profundidad de eventos en el agua:
Nº de cuentas
(mm)

## Slide 62: Simulaciones (10000 eventos)
Histograma energético de eventos en la fibra:
Nº de cuentas
(MeV)

## Slide 63: Simulaciones (10000 eventos)
Histograma profundidad de eventos en el agua:
Nº de cuentas
(mm)

## Slide 64: Simulaciones (10000 eventos)
Histograma número de fotones de centelleo por electrón:
Nº de cuentas
(nº fotones)

## Slide 65: Conclusiones y Resultados
Hemos desarrollado el protocolo para la preparación de haces de fibras centelleadoras.
  Diseño y construcción de una guillotina.
Hemos desarrollado un método de estabilización de la ganancia de SiPMs frente a variaciones de la temperatura.
Hemos diseñado y construido un primer prototipo que demuestre el concepto de medida de la actividad del tritio con fibras centelleadoras.
Hemos diseñado y montado de la cadena electrónica de adquisición de datos de este prototipo y hemos realizado la toma y análisis de los datos.
Hemos programado un paquete en Geant 4 que simula la señal de tritio en fibras centelleadoras y que constituye la base para simular todos los prototipos del proyecto TRITIUM que se construyan en un futuro.

## Slide 66: Investigaciones a realizar en un futuro inmediato
Siguiente prototipo:
  SiPM:
    PMTs:
    SiPM:
  SiPM:

## Slide 67: Investigaciones a realizar en un futuro inmediato
  Optimización de la colección de luz de las fibras centelleadoras.
  Realización de un prototipo con SiPMs.
  Diseño de tarjetas y chips de adquisición de datos de múltiples haces de fibras centelleadoras y automatización de la calibración de un gran número de SiPM.
  Optimización de la forma geométrica del prototipo.
  Diseño de un sistema de control de temperatura.

## Slide 68: Previsiones de futuro
Siguiente prototipo:
  SiPM:
    PMTs:
    SiPM:
    Nuevas piezas de sujeción.
  SiPM:
  Tarjeta conversora (IFIC, NEXT-100, Automatización).
    Automatización
    Gran número de SiPM
    IFIC,

## Slide 69: Previsiones de futuro
Tarjeta conversora , IFIC:

## Slide 70: Previsiones de futuro
Siguiente prototipo:
  SiPM:
    PMTs:
    SiPM:
    Nuevas piezas de sujeción.
  SiPM:
  Tarjeta conversora.
    Automatización
    Gran número de SiPM
    IFIC,
    LabView
    Arduino Mega

## Slide 71: Previsiones de futuro
Siguiente prototipo:
  Clad en la fibras.
    Deposición de aluminio por evaporación al vacío.
  Electrónica de bajo ruido.
  Simulaciones
  Cambio de la forma del prototipo.
  Sistema de control de temperatura.

## Slide 72: Agradecimientos
Taller de Mecánica del IFIC:
  Manuel Monserrate
Laboratorio de Radiactividad:
  Teresa Cámara
  Vanesa Delgado
  Rosa Carrasco
  Ana Sanmatias
Electrónica:
  Vicente Álvarez
  Javier Rodríguez
  Marc Querol
Simulaciones:
  Carlos Acevedo
IFIMED:
  John Barrio
  Gabriela Llosá
  Ana Ros

## Slide 73: Grupo Tritium Valencia
Marcos Martinez Roig
39

## Slide 74: Sin clad microscopio de RX